ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PARA ANÁLISE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA

Lote 01 – Medidor multiparâmetro para análise de água - Tipo 1 (pH, condutividade, oxigênio dissolvido e temperatura), com respectivas sondas e soluções de calibração e armazenamento

Lote 1 - Item 1 - Medidor multiparâmetro - Tipo 1, com sondas

O equipamento deve ter as especificações mínimas descritas a seguir. Serão aceitos modelos com performance igual ou superior.

| Tipo equipamento | Medidor multiparâmetro portátil digital, à prova d'água, para uso em campo e laboratórios, com capacidade para medir pelo menos os seguintes parâmetros quando conectados com sondas: pH, condutividade, oxigênio dissolvido (OD) e temperatura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetros de operação | Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) |  |  |  |
| Especificações de medição |  | Faixas de medição | Resolução | Exatidão |
|  | pH | 2.00 a 12.00 pH | 0.01 pH | ±0.1 pH |
|  | Condutividade | 0.0 a 199.9 µS/cm 200 a 1999 µS/cm 2.00 a 19.99 mS/cm 20.0 a 69.9 mS/cm | 0.1 µS/cm 1 µS/cm 0.01 mS/cm 0.1 mS/cm | ±(1%FS + 1 dígito) |
|  | OD | 0.0 a 199.9% 0.0 a 30.0 mg/L | 0,1% 0.1 mg/L | ±(3%FS + 1 dígito) |
|  | Temperatura | 0 a 60°C | 0.1°C | ±0.5°C |
| Classificação de impermeabilidade | IP67 (à prova d’água) |  |  |  |
| Alimentação | Pilhas AAA (devem estar inclusas) |  |  |  |
| Recursos/Funções | - Mostrar simultaneamente os resultados de todas as medições no visor, após uma única imersão das sondas; - Memória para pelo menos 99 registros (cada registro as 4 grandezas); - Seleção automática de faixa - Compensação automática de temperatura para todas as medições; - Compensação manual de altitude e salinidade para as medições de OD; - Identificação automática das soluções de calibração; |  |  |  |
| Itens adicionais | O equipamento deve vir acompanhado por: - Sondas para medição de pH, condutividade, OD e temperatura, - Maleta para armazenamento e transporte do equipamento, - Kit de membranas e frasco de solução eletrolítica. -Pilhas para o equipamento. - Manual de instruções em português. |  |  |  |

Lote 1 - Item 2 - Solução tampão pH 4

| Tipo de material | Solução padrão tampão pH 4,00 para calibração do Medidor Multiparâmetro – Tipo 1, especificado no Subitem 1, do Lote 1. |
| --- | --- |
| Unidade de fornecimento | Frasco com 250 ml |

Lote 1 - Item 3 - Solução tampão pH 7

| Tipo de material | Solução padrão tampão pH 7,00 para calibração do Medidor Multiparâmetro – Tipo 1, especificado no Subitem 1, do Lote 1. |
| --- | --- |
| Unidade de fornecimento | Frasco com 250 ml |

Lote 1 - Item 4 - Solução tampão pH 10

| Tipo de material | Solução padrão tampão pH 10,00 para calibração do Medidor Multiparâmetro – Tipo 1, especificado no Subitem 1, do Lote 1. |
| --- | --- |
| Unidade de fornecimento | Frasco com 250 ml |

Lote 1 - Item 5 - Solução KCL 3M

| Tipo de material | Solução aquosa de cloreto de potássio 3 molar – KCL-3M para armazenamento e conservação dos eletrodos das sondas do Medidor Multiparâmetro – Tipo 1, especificado no Subitem 1, do Lote 1. |
| --- | --- |
| Unidade de fornecimento | Frasco com 250 ml |

Lote 1 - Item 6 - Solução de Condutividade 1413us

| Tipo de material | Solução de condutividade 1413us para calibração do Medidor Multiparâmetro – Tipo 1, especificado no Subitem 1, do Lote 1. |
| --- | --- |
| Unidade de fornecimento | Frasco com 250 ml |

Lote 02 – Medidor multiparâmetro para análise de água - Tipo 2 (turbidez, fosfato, amônia, nitrito, nitrato, ferro total), com respectivos reagentes para pelo menos 50 testes

Lote 2 - Item 1 - Medidor multiparâmetro - Tipo 2

O equipamento deve ter as especificações mínimas descritas a seguir. Serão aceitos modelos com performance igual ou superior.

| CARACTERÍSTICAS | DESCRIÇÕES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo equipamento | Medidor multiparâmetro portátil, à prova d'água, para uso em campo e laboratórios, com capacidade para medir pelo menos os seguintes parâmetros: turbidez, fosfato, amônia, nitrito, nitrato, ferro total |  |  |  |
| Parâmetros de operação | Temperatura de Operação: 0 a 50 °C Umidade de operação: 0 a 100 %UR (sem condensação) |  |  |  |
| Características da amostra para medição | Temperatura: 15 a 35°C Volume mínimo necessário: 4 mL |  |  |  |
| Especificações de medição |  | Faixa de medição | Resolução | Exatidão |
|  | Turbidez | 4 a 900 NTU | 1NTU | ± 11% + (± 3 dígitos) |
|  | Fosfato (PO4) | 0.03 a 2.50 ppm 2.6 a 4.0 ppm | 0.01ppm 0.1ppm | ± 4% |
|  | Amônia (NH3) | 0.02 a 2.40 ppm | 0.01ppm | ± 5% |
|  | Nitrito (NO2) | 0.01 a 1.80 ppm | 0.01ppm | ± 5% |
|  | Nitrato (NO3) | 0.12 a 5.00 ppm 5.1 a 30.0 ppm | 0.01ppm 0.1ppm | ± 15% |
|  | Ferro total | 0.03 a 2.59 ppm 2.6 a 6.0 ppm | 0.01ppm 0.1ppm | ± 3% |
| Classificação de impermeabilidade | IP67 (à prova d’água) |  |  |  |
| Alimentação | Pilhas AAA |  |  |  |
| Fonte de luz | Diodo emissor de luz (com filtro de precisão) |  |  |  |
| Comprimento de onda | Duplo – 525nm e 638nm |  |  |  |
| Detector de luz | Fotocélula de silício |  |  |  |
| Célula de medição | Integrada ao gabinete |  |  |  |
| Memória | 20 últimas leituras (em cada parâmetro) |  |  |  |
| Desligamento automático | Após 5 minutos de inatividade |  |  |  |
| Comunicação sem fio | Bluetooth® SMART – 4.0 |  |  |  |
| Compatibilidade do programa de comunicação | Android 4.3 (ou superior) / Apple iOS 6.1 (ou superior) |  |  |  |
| Outras especificações | O equipamento deve estar em conformidade com US EPA para medições de amônia, fosfato (PO4) e sulfeto (S2-). |  |  |  |
| Itens adicionais | O equipamento deve vir acompanhado por: - Escova para limpeza da célula de medição; - Maleta para armazenamento e transporte do equipamento; - Manual de instruções em português. |  |  |  |

Lote 2 - Item 2 - Reagente para Ferro Total

| Tipo de material | Reagente em pó depositado em tiras de papel, acompanhado por sachês de agente redutor em pó para preparação da medição de ferro total, para uso no Medidor Multiparâmetro – Tipo 2, especificado no Item 1, do Lote 2 |
| --- | --- |
| Faixa de medição | 0,03 a 6,0ppm |
| Unidade de fornecimento | # Fitas para 50 testes |

Lote 2 - Item 3 - Reagente para Nitrito

| Tipo de material | Reagente em pó depositado em tiras de papel, para medição de nitrito no Medidor Multiparâmetro – Tipo 2, especificado no Item 1, do Lote 2 |
| --- | --- |
| Faixa de medição | # 0,01 a 1,80ppm |
| Unidade de fornecimento | # Fitas para 50 testes |

Lote 2 - Item 4 - Reagente para Nitrato

| Tipo de material | Reagente em pó depositado em tiras de papel, para medição de nitrato no Medidor Multiparâmetro – Tipo 2, especificado no Item 1, do Lote 2 |
| --- | --- |
| Faixa de medição | # 0,00 a 60,0ppm |
| Unidade de fornecimento | # Fitas para 50 testes |

Lote 2 - Item 5 - Fitas Teste para Amônia

| Tipo de material | Reagente em pó depositado em tiras de papel, acompanhado por frasco de solução de preparação para medição de amônia, para uso no Medidor Multiparâmetro – Tipo 2, especificado no Item 1, do Lote 2 |
| --- | --- |
| Faixa de medição | 0,02 a 2,40ppm |
| Unidade de fornecimento | # Fitas e solução para 50 testes |

ITEM 01 – Medidor de Sólidos Totais Dissolvidos (TDS) portátil

O equipamento deve ter as especificações mínimas descritas a seguir. Serão aceitos modelos com performance igual ou superior.

| CARACTERÍSTICAS | DESCRIÇÕES |
| --- | --- |
| Tipo equipamento | Medidor portátil para medição de sólidos totais dissolvidos (TDS) |
| Escala de medição | Escala dupla de 9.99 a 999 ppm e 9.99 a 99.9 ppt |
| Faixa de trabalho | 9.99 / 99.9 / 999 ppm; 9.99 / 99.9 ppt; Temperatura: 0 a 110°C; |
| Resolução | 0.01 / 0.1 / 1 ppm; 0.01 / 0.1 ppt; |
| Recursos | - Compensação automática de temperatura de -9.9 a 120ºC; - Ponto de calibração com 4 padrões na memória; - Coeficiente de temperatura selecionável pelo usuário. |
| Itens adicionais | O equipamento deve vir acompanhado por: - Sonda de medição; - Bateria; - Manual de instruções em português. |

ITEM 02 – FRASCO ESTÉRIL de coleta de água para testar presença de coliformes

| CARACTERÍSTICAS | DESCRIÇÕES |
| --- | --- |
| Tipo de material | Frasco estéril em polipropileno com pastilha de tiosulfato de sódio para testar presença de coliformes em água, tampa com trava para não comprometer a amostra e evitar vazamentos. |
| Capacidade | 100 ml |